福建中晶科技有限公司

污染源水质在线监测站采购及安装项目

一、项目名称

福建中晶科技有限公司污染源水质在线监测站采购及安装项目。

二、项目技术要求

见附件1

三、投标有关事项及要求：

1.必须响应技术要求（附件1）及售后服务承诺。

2.本次招标范围（采购范围）包括设备的供应、运输、安装、调试、比对验收、监测站房建设、培训及售后服务。

3.采购的项目（污染源水质在线监测站）应在合同签订后15天内（含15天）设备到现场安装。

4.投标人如果完全响应上述第三项第1、2、3点要求，请提供技术要求及售后服务书（附件1）和报价函（附件2）的盖章原件（原件请密封并在密封袋上加盖投标人公章）。

5.当有下列情况之一发生时，将依废标处理：

5.1报价函有涂改的；

5.2 投标人不足三家的；

5.3本次招标报价控制价为20万元以内（不含20万元），在此报价区域外的报价为无效报价，作废标处理。

四、投标人资质要求

1、投标单位必须是具有水质污染物监测及检测仪器仪表销售合法资格的企业。

2、投标单位必须在 2023 年 09月 28 日12:00 之前将加盖公章封印好的投标书送达投标书接收人(含邮寄)， 逾期送达的视为自动放弃，投标书没有按照规范封印好的视为无效标。

3、投标方必须按照我方提供的技术要求及报价单（详见技术标准、报价单）表格中内容规定填写价格、品牌及产地，不得私自更改，填写后，请务必认真校对投标价，误填、少填、多填造成的损失均由投标方自行负 责。所有封口处加盖公章，我方提供的报价单用 A4 纸打印后可作为标书，标书必须加盖骑缝章，首页加盖公章，否则将视为废标；

4、投标方在送投标书时，须将企业营业执照（三证合一）、法人身份证及被授权人身份证等复印件（均加盖有效公章）、同投标文件一起装订寄出。

5、投标方务必重视《投标书》的法律严肃性。投标价格（含税到厂价开具相应项目类型的增值税专用发票等）必须在我公司发出的投标报价单（详见投标书附件）用 A4 纸打印成投标清单并填写（可机打）投标含税价格，填写字迹应清晰，不得涂改，不得自行设计投标书；填写人在投标书首页签字并加盖公章，每页盖骑缝章，否则将视为废标；

6、特别提醒：填写后，请务必认真校对投标价，误填、少填、多填造成的损失均由投标方自行负责；

7、投标书必须装入 A4大小的文件袋，文件袋封面和快递文件袋封面注明投标公司名称及投标项目名称，标书不得折叠，所有文件封口处均粘贴封条并加盖公章，否则将视为废标。

8、重要：由于招标项目集中，请务必按上述要求填写，便于我部区分投标项目，如无法区分标包视作废标处理。

五、支付方式

1、合同签订后7个工作日内，招标方向中标方预付设备总金额30%货款（现汇支付或银行承兑汇票）。

2、设备制作完成，具备发货条件，中标方书面通知招标方验收。招标方在发货前7个工作日内向中标方预付设备总金额约30%货款（现汇支付或银行承兑汇票）。设备到达招标方工厂，中标方派员到招标方工厂安装、调试并对招标方操作人员进行操作和维修等培训完成。安装调试验收合格后（以双方签署验收报告为准），设备交付招标方使用。

3、中标方在招标方公司完成安装、调试完毕经比对验收并签署验收合格单后10个工作日内，同时中标方将全额的相应项目类型增值税专用发票送达到招标方后，支付设备总金额约35%货款（现汇支付或银行承兑汇票）。

4、剩余5%货款作为设备质保金，招标方在设备正常使用（以双方签署验收报告日期起算）满一年后7个工作日内电汇支付给中标方。（如有异议的请在投标书中注明）。

六、产品质量标准

1、中标方产品必须符合国家及行业相关标准，在提供中标产品的合作期内若发现有任何假冒产品，我公司有权利按照该批次供货总金额的十倍罚款并取消其供货资格。对中标的各投标方须对中标的标的物的品质实施全权负责制，签订合同含商务和质量保证，对有质量问题的标的物资严格按照质量协议的赔偿条款进行赔偿。

2、在质保期内均由乙方无条件无偿负责维修。若出现质量问题，除天灾或人为损坏除外，经甲方通知后24小时内必须到场维修，否则乙方承担违约责任，超过48小时未到场，甲方有权委托他人维修，所发生的费用由甲方直接从乙方工程款或保修金中扣除，需得到乙方的确认。

七、评分标准

评标方式

- 1、招标单位组织评标人员，采用综合评分法中标方式，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为第一中标候选人。

- 2、评分构成

- （1）价格评价项（满分为40分）

以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计40分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×40。

- 技术评价项（满分为48分）

- 商务评价项（12分）

- 3、有效投标人在3家以下（不含3家）的，本次招标活动作废标处理，招标单位将适时再次组织招标活动。

| 序号 | 评标因素（权重分） | 评标标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评价项（40分） | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计40分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整）×40。 |  |  |
| 2 | 技术评价项（48分） | 对招标文件技术要求响应程度 | 38 | 投标产品技术性能指标完全满足或优于招标文件要求的，计38分； 标记“▲”内容每1项不满足扣4分（“▲”为重要技术指标）。配置不详细、技术参数不清、缺漏项的及其它非“▲”技术指标有偏离的每处扣1分，扣完为止。 “▲”需提供省级或以上计量检测机构出具的评价分析报告复印件，未提供不得分。 |
|  |  | 产品先进性 | 1 | 所投CODcr、氨氮在线分析仪通过环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测，具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测合格报告并具有有效期内的中国环境保护产品认证证书。全部符合要求的得1分，有一项不符合不得分。（提供扫描件）。 |
|  |  | 安装调试方案 | 3 | 投标人针对本项目制定合理、完善、有一定的计划性的安装调试等方案；方案完善可行性强的计3分；方案不够完善可行性一般计2分；方案不完善、可行性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
|  |  | 售后服务保障 | 3 | 投标人质保期满足招标文件要求，同时有详细、具体、可行的培训及售后服务方案措施并承诺服务及内容的，计3分；培训计划、售后服务方案欠完善的，计1分；培训计划、售后服务方案不完善、可操作性不强的，计0分 |
|  |  | 验收及培训方案 | 3 | 投标人针对本项目制定合理、完善的验收及培训方案：方案完善可行性强的计3分；方案不够完善、可行性一般计2分；方案不完善、可行性不强计1分；没有技术方案的不计分。 |
| 3 | 商务评价项（12分） | 企业实力 | 7 | 1.投标人同时具备ISO9001 质量管理体系认证证书、GB/T29490 知识产权管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书的计6分。 2.投标人或主要设备制造商是国家认定企业技术中心的，得1分；是省级认定企业技术中心的，得0.5分；其余不得分。（提供扫描件） |
|  |  | 工程实施资质 | 1 | 投标人或主要设备制造商具有机电工程施工总承包三级或以上资质证书的得1分，没有不得分。 投标人或主要设备制造商具备环保工程专业承包三级或以上资质证书的得1分，没有不得分。 |
|  |  | 相关业绩 | 3 | 提供近三年投标人在国内污染源类项目业绩，每提供一个计1分，本项最高得3分；（注：需提供合同协议书扫描件）。 |
|  |  | 售后能力 | 1 | 投标人或设备制造商通过GB/T27922售后服务认证，五星级得1分，四星级得0.5分，其余不得分。（提供扫描件） |

八、投标截止日期

投标截止时间：2023年9月 28 日12:00（以收到投标文件时间为准）。

九、其它：

1、任何单位不得在竞标过程中相互通标、串标，否则永久取消投标资格。

2.本招标公告需盖章确认后连同投标书一并装入文件袋，二者缺一为无效标；

3、如遇特殊情况或其它未说明事项我公司有权做出相对应的调整，最终解释权归福建中晶科技有限公司采购工作小组。

十、、报名方式、邮寄地址

参选材料须在规定的投标截止期限前快递或直接密封送达至我司且在快递外包装袋上注明“污染源水质在线监测站”。

邮寄地址：龙岩市永定区高陂镇永定工业园区福建中晶科技有限公司。

邮寄收件联系人：吴女士

联系电话：19906970336

业务联系人：王先生

联系方式：15860166368

十一、投标材料

1.营业执照复印件（加盖公章）；

2.法人身份证复印件（加盖公章）；

3.报价函原件（须加盖公章）；

4.技术要求及售后服务（须加盖公章）。

十二、其他要求

参选人在参与本次比选过程中须严格遵守国家有关法律法规、相关政策及廉洁从业的各项规定。

中标人需在收到中标通知书5个工作日内与招标方签订合同。

附件：1.技术要求

2.报价函

附件1：

污染源水质在线监测系统设备性能指标要求

- 污染源水质在线监测系统设备性能指标要求

- （一）CODcr在线分析仪技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 重铬酸钾氧化-分光光度法 |
| 测量范围 | (0～100/200/500) mg/L；量程可以根据客户需求定制 |
| 测量模式 | 连续测量、周期测量、手动测量、远程触发测量 |
| 最小单次测量时间 | ≤50min |
| 重复性 | ≤3% |
| 分辨率 | 0.1mg/L |
| 检出限 | 5mg/L |
| 零点漂移 | ±5mg/L |
| 量程漂移 | ±5.0% F.S. |
| 电压稳定性 | ±5.0% |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 试剂混合 | 反应单元内试剂混合采用气泡混匀技术 |
| 试剂余量 | 试剂余量提示，缺试剂报警 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 试剂更换周期 | 一个月更换一次 |
| ▲取样与定量 | 采用自带驱动的柱塞泵实现试剂的定量抽取，采用多通道选项阀，实现试剂切换 |
| ▲界面状态显示功能 | 须具有界面状态显示功能，界面实时显示状态参数（如测量、标定；在线、离线；报警状态、运行进程） |
| ▲一键性能测试功能 | 具备一键性能检验功能，包括零点漂移、量程漂移、示值误差、重复性、检出限测试，并自动计算测试结果 |
| ▲历史数据保持与导出功能 | 具备所有历史记录一键导出功能，可灵活设置导出数据的时间段及历史数据类型 |

（二）氨氮在线分析仪技术要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 测量原理 | 水杨酸分光光度法或纳氏试剂分光光度法 |
| 测量范围 | （0-2/20/100）mg/L；量程可以根据客户需求定制 |
| 测量模式 | 连续测量、周期测量、手动测量、远程触发测量 |
| 最小单次测量时间 | ≤30min |
| 重复性 | ≤2% |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 检出限 | 0.005mg/L |
| 零点漂移 | ≤0.02mg/L |
| 量程漂移 | ≤1.0% |
| 数字通讯 | RS232/RS485 |
| 试剂混合 | 反应单元内试剂混合采用气泡混匀技术 |
| 试剂余量 | 试剂余量提示，缺试剂报警 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 试剂更换周期 | 一个月更换一次 |
| ▲取样与定量 | 采用自带驱动的柱塞泵实现试剂的定量抽取，采用多通道选项阀，实现试剂切换 |
| ▲界面状态显示功能 | 须具有界面状态显示功能，界面实时显示状态参数（如测量、标定；在线、离线；报警状态、运行进程） |
| ▲一键性能测试功能 | 具备一键性能检验功能，包括零点漂移、量程漂移、示值误差、重复性、检出限测试，并自动计算测试结果 |
| ▲历史数据保持与导出功能 | 具备所有历史记录一键导出功能，可灵活设置导出数据的时间段及历史数据类型 |

（三）pH在线分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±0.1 pH |

      - （四）、数据采集传输仪技术要求

- （1）仪表接口：模拟量输入：8路；开关量输入：4 路；开关量输出：2路；

- （2）电源：220VAC ± 15%  50HZ ± 5%；

- （3）后备电池：断电后自动切换锂电池供电；

- （4）安装结构：壁挂式，可选其它方式；

- （5）三防设计：防水、防尘、防破坏；

- （6）通讯协议：HJ/T212-2017污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准；

- （7）相对湿度：20%～90%；

- （8）环境温度：－10℃～＋60℃；

      - （五）、混合采样器技术要求

- （1）采样方式：超标留样、定时定量、定流定量、定时比例、定量、平行监测留样；

- （2）采样量：1～2000mL；

- （3）等比例采样量误差：±15%；

- （4）系统时钟时间控制误差：Δ1≤0.1%，Δ12≤30s；

- （5）垂直采样高度：≥5m；

- （6）水平采样距离：≥50m；

- （7）MTBF：≥1440h/次；

附件2：

福建中晶科技有限公司污染源水质在线监测站采购项目

报价函

一、我司承诺：

1.完全响应本项目的要求。

2.在投标截止日前提供标的的正式报价。

二、标的费用报价：

金额单位： 元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 预估算金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 金额（元） |  |
| 一 | 分析仪表单元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学需氧量（CODcr）在线分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 氨氮在线分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 二 | 其他仪表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH在线分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 带温度补偿功能 |
| 2 | 超声波明渠流量计 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 三 | 预处理及采水单元 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 四 | 混合采样器 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 五 | 数据采集传输仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 六 | 调试及比对验收 | / | / | 项 | 1 |  |  | 含72小时调试及验收比对 |
| 七 | 监测站房建设 | / | / | 项 | 1 |  |  | 含站房、基建、配套设施，稳压器、空调、UPS、视频监控、门禁及标准化排放口等 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.报价最多保留至小数点后2位。

2.以上价格包含相应项目类型增值税。

投标人：

（盖章）

年    月    日